| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 25套 | 工业 | 1、供电电源：220VAC，50Hz； 2、压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa； 3、压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa； 4、压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位； 5、时间范围：5-99分钟，连续可调； 6、充气速度：14秒/腔，避免损伤静脉瓣膜； ●7、输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，可同时连接2个充气气囊，并可同时按顺序充、放气；（投标文件提供产品说明书或产品彩页等相关技术支持资料，并加盖公章） 8、人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等）； 9、治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）； 10、噪音控制：最大运行噪音≤60dB； 11、气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜； ●12、气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）；（投标文件提供产品说明书或产品彩页等相关技术支持资料，并加盖公章） 13、紧急状态下可手动释压； 14、具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示； 15、配挂架，便于挂床使用；配推车，便于移动治疗； 16、信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作；（如采购人选择配置，费用不包含在本次报价中） 17、主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：230mm×165mm×290mm。 |

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测监护系统一拖十（带血压） | 2套 | 工业 | 1、整机要求 1.1、遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克； 1.2、遥测发射盒尺寸不超过130×67×26 mm，无创血压模块尺寸不超过125×65×25mm； 1.3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（至少包括ECG、SpO2和NIBP）； ▲1.4、遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480×320像素； 1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。 2、监测参数 ▲2.1、配置心电监护、无创血压测量、血氧监测； 2.2、具有多参融合算法，良好的抗干扰性能； 2.3、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； 2.4、具有抗运动算法，良好的抗干扰性； 2.5、提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围至少涵盖：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm； 2.6、心电波形波速至少提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选； 2.7、心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz），运动模式（1～20Hz）； 2.8、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板； 2.9、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化； 2.10、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置； 2.11、提供起搏分析； ▲2.12、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 2.13、QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges； ▲2.14、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥25种实时心律失常分析； 2.15、血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300bpm； 2.16、可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化； 2.17、血压测量范围（收缩压）：25～290mmHg（成人），25～240mmHg（小儿）； 2.18、血压测量范围（平均压）：15～260 mmHg（成人），15 ～215mmHg（小儿）； 2.19、血压测量范围（舒张压）：10～250 mmHg（成人），10 ~ 200mmHg（小儿）； 2.20、来自于NIBP的脉率测量范围：30–300bpm； 2.21、提供手动、自动间隔、序列测量模式； 2.22、提供动态血压监测（ABPM）功能； 2.23、无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站； 2.24、无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500 次测量。 3、系统功能 3.1、采用声光双重三级报警系统； 3.2、具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）； 3.3、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易； 3.4、具有三种报警音风格，可根据采购人的喜好选择； 3.5、支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态； 3.6、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息； 3.7、在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警； 3.8、中央站多床显示运动监测界面； 3.9、具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能； 3.10、可以给患者发送消息； 3.11、支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能； 3.12、遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h； 3.13、采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输； 3.14、集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯； 3.15、遥测发射盒和无创血压模块共用同一个集中充电器； 3.16、一块电池充电到90%的时间不大于6小时； 3.17、报价包含网络布线、调试安装费用（按照采购人要求布线）。 4、配置要求 遥测心电监护系统1套（心电+血氧+血压10套；遥测中心监护系统1套）。 |
| 2 | 遥测监护系统一拖六（带血压） | 2套 | 工业 | 1、整机要求 1.1、遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克； 1.2、遥测发射盒尺寸不超过130×67×26mm，无创血压模块尺寸不超过125×65×25mm； 1.3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（至少包括ECG、SpO2和NIBP）； ▲1.4、遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480×320像素； 1.5、遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。 2、监测参数 ▲2.1、配置心电监护、无创血压测量、血氧监测； 2.2、具有多参融合算法，良好的抗干扰性能； 2.3、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； 2.4、具有抗运动算法，良好的抗干扰性； 2.5、提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围至少涵盖：成人15–300bpm，小儿15–350bpm； 2.6、心电波形波速至少提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选； 2.7、心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz）， 运动模式（1～20 Hz）； 2.8、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板； 2.9、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化； 2.10、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置； 2.11、提供起搏分析； ▲2.12、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 2.13、QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges； ▲2.14、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥25种实时心律失常分析； 2.15、血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm； 2.16、可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化； 2.17、血压测量范围（收缩压）：25～290mmHg（成人），25～240mmHg（小儿）。 2.18、血压测量范围（平均压）：15～260mmHg（成人），15～215mmHg（小儿）。 2.19、血压测量范围（舒张压）：10～250mmHg（成人），10～200mmHg（小儿）。 2.20、来自于NIBP的脉率测量范围：30–300bpm； 2.21、提供手动、自动间隔、序列测量模式； 2.22、提供动态血压监测（ABPM）功能； 2.23、无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。 2.24、无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500 次测量。 3、系统功能 3.1、采用声光双重三级报警系统； 3.2、具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）； 3.3、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易； 3.4、具有三种报警音风格，可根据采购人的喜好选择； 3.5、支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态； 3.6、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息； 3.7、在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警； 3.8、中央站多床显示运动监测界面； 3.9、具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能； 3.10、可以给患者发送消息； 3.11、支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能； 3.12、遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h； 3.13、采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输； 3.14、集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯； 3.15、遥测发射盒和无创血压模块共用同一个集中充电器； 3.16、一块电池充电到90%的时间不大于6小时； 3.17、报价包含网络布线、调试安装费用（按照采购人要求布线）。 4、配置要求 遥测心电监护系统1套（心电+血氧+血压6套；遥测中心监护系统1套）。 |
| 3 | 遥测监护仪一拖十 | 1套 | 工业 | 1、整机要求 1.1、遥测发射盒重量不超过170克（含电池）； 1.2、遥测发射盒尺寸不超过99×60×24mm； 1.3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）； ▲1.4、遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240×240像素； 1.5、遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。 2、监测参数 2.1、配置心电监护，血氧监测； ▲2.2、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； 2.3、具有抗运动算法，良好的抗干扰性； 2.4、提供3/5导心电监护,心率测量范围至少涵盖：成人15–300bpm，小儿15–350bpm； 2.5、心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz），运动模式（1～20 Hz）； 2.6、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板； 2.7、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化； 2.8、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置； 2.9、提供起搏分析； 2.10、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 2.11、QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges； ▲2.12、支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥25种实时心律失常分析； 2.13、血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300bpm； 2.14、可显示弱灌注指数（PI）。 3、系统功能 3.1、遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键； 3.2、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息； 3.3、支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警； ▲3.4、具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能； 3.5、可以给患者发送消息； 3.6、可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间不小于110h； 3.7、采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输； 3.8、锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时； 3.9、投标产品适用于成人、小儿的监测； 3.10、报价包含网络布线、调试安装费用（按照采购人要求布线）。 4、配置要求： 遥测心电监护系统1套（心电+血氧10套；遥测中心监护系统1套）。 |
| 4 | 遥测监护仪一拖十二 | 2套 | 工业 | 1、整机要求 1.1、遥测发射盒重量不超过170克（含电池）； 1.2、遥测发射盒尺寸不超过99×60×24mm； 1.3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）； ▲1.4、遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240×240像素； 1.5、遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。 2、监测参数 2.1、配置心电监护，血氧监测； ▲2.2、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； 2.3、具有抗运动算法，良好的抗干扰性； 2.4、提供3/5导心电监护，心率测量范围至少涵盖：成人15–300bpm，小儿15–350bpm； 2.5、心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz），运动模式（1～20 Hz）； 2.6、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板； 2.7、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化； 2.8、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置； 2.9、提供起搏分析； 2.10、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 2.11、QTc计算公式提供：Bazett，Fridericia，Framingham， Hodges； ▲2.12、支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥25种实时心律失常分析； 2.13、血氧饱和度测量范围：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300bpm； 2.14、可显示弱灌注指数（PI）。 3、系统功能 3.1、遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键； 3.2、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息； 3.3、支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警； ▲3.4、具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能； 3.5、可以给患者发送消息； 3.6、可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用采用3 节AA 电池供电，全新3 节AA 电池，工作时间不小于110h； 3.7、采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输； 3.8、锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时； 3.9、投标产品适用于成人、小儿的监测； 3.10、报价包含网络布线、调试安装费用（按照采购人要求布线）。 4、配置要求： 遥测心电监护系统1套（心电+血氧12套；遥测中心监护系统1套）。 |